## Slide 1: Radiactividad del platano
Daniel Roberto Garcia Miranda

## Slide 2: Calibracion
Promediamos el fondo
Restamos el fondo del histograma de una fuente conocida
Del histograma, identificamos su(s) fotopico(s)
Aproximamos cada fotopico a una gaussiana
De cada espectro conocido, obtenemos un punto de calibración

## Slide 3: Fondo

## Slide 4: Espectro del Cobalto menos el fondo

## Slide 5: Ajustes de Gaussianas a los fotópicos Cobalto

## Slide 6: Espector del sodio

## Slide 7: Ajustes de Gaussianas a los fotópicos Sodio

## Slide 8: Resultados de la calibración

## Slide 9: Ecuación de calibración
Energia = 194.02 + 0.404*canal [KeV]
R^2 = 0.92

## Slide 10: Fondos del plátano

## Slide 11: Espectro del plátano

## Slide 12: Espectro del plátano escala log

## Slide 13: Ajuste del fotópico del potasio 40

## Slide 14: Ajuste Gaussiano

## Slide 15: Espectro del Bario 133

## Slide 16: Ajustes Gaussianos

## Slide 17: Puntos de Calibración Totales 7
Canal | Energía KeV
1509.2 | 662.0 (Cesio 137)
2623.35 | 1173.2 (Cobalto 60_1)
2976.10 | 1332.5 (Cobalto 60_2)
418.30 | 302.85 (Bario 133_1)
500.73 | 356 (Bario 133_2)
716.33 | 511 (Sodio 22_1)
1785.24 | 1274.5 (Sodio 22_2)

## Slide 18: Comparación de Fondos escala Log

## Slide 19: Ajustes Gaussianos Diferencias con el Fine Gain
Encabezado de datos del Cesio 137, y Cobalto
Encabezado de datos del Sodio 22, plátano, Bario

## Slide 20: Ambos Ajustes
y1: recta de calibración con 7 puntos
y2: recta de calibración con 4 puntos

## Slide 21: Ajuste al fotopico del plátano
7 puntos Cs (1), Co (2), Ba (2), Na (2)
E_K40 = 961.62 KeV
4 puntos Ba, Na
E_K40 = 1470.67541KeV = 1.470 MeV
disc = |1.460 – 1.470|/ 1.460 = 0.0068 ~ 0.7%

## Slide 22: Resolución en energía
Resolucion en energía %
Cs 137 7.443
Co 1 6.4775
Co 2 0.0579
Ba 1 15.36
Ba 2 11.39
Na 1 8.342
Na 2 5.654
y = a+bx (Recta de calibracion)
Res% = (2.355*σ*b )/(Canal_Max*b + a)

## Slide 23: Energía del fotópico
E_K40 = 961.62 KeV (7 puntos Cs (1), Co (2), Ba (2), Na (2))
E_K40 = 1469.645605 KeV = 1.469 MeV (4 puntos Ba, Na)
disc = |1.460 – 1.469|/ 1.460 = 0.006 ~ 0.6%

## Slide 24: Radiactividad del plátano Pt2
Daniel Roberto Garcia Miranda

## Slide 25: Resolución en Energía

## Slide 26: Calculo de residuos de la regresion

## Slide 27: Radiactividad del plátano
R = Numero de desintegraciones/ tiempo
Tiempo = 24 horas = 86400 s = 1440 minutos
Numero de desintegraciones (fotopico) = 148099
R= 1.71 Beq = 102.84 des / min
Para calcular la actividad se usa: Act = R/(eff_total*Prob_emisión)
Se puede dividir por la masa para tener la actividad por unidad de masa

## Slide 28: Calculo de la eficiencia
Para hallar la eficiencia de la muestra de plátano, tenemos que estimarla mediante una función de eficiencia vs energía.
Se hace una regresión a: eff = a*Energia^b
Queda ln(eff) = ln(a) + b * ln(E)
Para calcular la eficiencia de las fuentes radiactivas:
  Actividad_actual = Actividad_0 * exp(-\lambda*t)
  \lamda = ln2/T1/2
  Eff_total = cuentas_fotopico/ (Actividad_actual * Probabilidad_emisión * t_medicion)

## Slide 29: Calculo de la eficiencia
Para el sodio y el bario:
 | Cuentas fotopico | Energía KeV | Probabilidad de emisión | Actividad inicial Bq | Lambda 1/año | Tiempo transcurrido años | Actividad Actual Bq
Bario 1 | 65974 | 302.85 | 0.183 | 3.7E4 | 0.0657 | 16.4 | 12596.7
Bario 2 | 175454 | 356 | 0.620 | 3.7E4 | 0.0657 | 16.4 | 12596.7
Sodio 1 | 17428 | 511 | 1.797 | 3.7E4 | 0.266 | 16.4 | 471.67
Sodio 2 | 4050 | 1274.5 | 0.999 | 3.7E4 | 0.266 | 16.4 | 471.67

## Slide 30: Calculo de la eficiencia
 | Eficiencia_total | Energía
Bario 1 | 0.095399 | 302.85
Bario 2 | 0.07488 | 356
Sodio 1 | 0.068539 | 511
Sodio 2 | 0.02865 | 1274.5
Eff_total = cuentas_fotopico/ (Actividad_actual * Probabilidad_emisión * t_medicion)
t_medición = 300 segundos

## Slide 31: Calculo de la eficiencia
Regresion ln (eff)= a+b*ln(Energia)
Calculamos para el potasio 40, E=1461 KeV
Eff_K40_cal = 0.026419

## Slide 32: Calculo de la actividad
Ahora, la actividad real es:
Act_Platano = R/(eff_total*Prob_emision)
Prob_emission = 0.1067
R = 1.71 Beq
M = 40 g = 0.040 Kg

## Slide 33: Cálculo de la Actividad
La eficiencia calculada de la regresión es:
Eff_K40_cal = eff_int*_eff_geo
La eficiencia geometrica de la muestra de platano es diferente a la de las fuentes radiactivas
Por eso, hay que hacer una corrección: Eff_K40_verd = eff_K40_cal*(eff_geo_muestra/eff_geo_fuentes)

## Slide 34: Cálculo de la actividad
Eff_geo_muestra = 0.1024
Eff_geo_fuentes = 0.10305
Eff_total = 0.02625
Actividad_Platano = 610.5 Beq
Actividad_Platano/masa = 14536.3 Beq/Kg

## Slide 35: Cálculos
Cantidad de plátanos
  Masa de un plátano = 0.15 Kg
  Masa de ceniza = 0.042 Kg
  Actividad de un plátano ~ 130 Beq/Kg
  Act_unplatano = 130*0.15 = 19.5
  Nro_plátanos = act_ceniza/Act_unplatano ~ 31.3 plátanos